Modulo di espansione per la  centralina meteo

Rilevamento della percentuale di umidità dell’aria

[image: image6.wmf]W

@

W

=

-

=

k

k

mA

V

V

R

8

,

6

7

1

5

12

23


A cura di Simone Venieri Classe 5 B Elettronica e Telecomunicazioni A.S.2006/2007

Premessa

Il progetto assegnato alle classi quinte, anno scolastico 2006/2007, del corso di Elettronica e Telecomunicazioni consiste nel realizzare una centralina metereologica in grado di rilevare le principali grandezze metereologiche e di trasmetterle tramite un collegamento radio, utilizzando un particolare programma, al computer.

Realizzando il modulo di temperatura sono rimasto colpito da come si possa, utilizzando piccoli sensori, rilevare in maniera precisa la temperatura esterna. 

Perciò ho deciso di progettare e realizzare un modulo aggiuntivo per una futura espansione, che sarà concretizzata sicuramente nell’arco dei prossimi anni scolastici, in grado di rilevare la quantità di umidità dell’aria, grandezza fisica importante in quanto ci fornisce la quantità di vapore acqueo presente nell’aria.

Introduzione sulla centralina meteo

La centralina meteo è composta da due schede principali:

· una scheda bus, in cui sono presenti tutti i bus di collegamento per l’allocazione dei moduli, ed l’alimentatore   

· la scheda a microcontrollore 8751 per la gestione dell’intero sistema di rilevamento.

[image: image7.emf]CLK


D1


CSA2


RESET


A13


TXD


RadioTX


A14


D4


A11


INT1


RadioRX


WDOG


RXD


A9


A15


A8


D5


D3


D6


MPAGE


D2


D7


RD


D0


CSA0


T1


A12


PSEN


A10


DATA


CSA1


WR


U1


8751


DIP.100/40/W.600/L2.100


31


19


18


9


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


7


8


39


38


37


36


35


34


33


32


21


22


23


24


25


26


27


28


17


16


29


30


11


10


EA/VP


X1


X2


RESET


INT0


INT1


T0


T1


P1.0


P1.1


P1.2


P1.3


P1.4


P1.5


P1.6


P1.7


P0.0


P0.1


P0.2


P0.3


P0.4


P0.5


P0.6


P0.7


P2.0


P2.1


P2.2


P2.3


P2.4


P2.5


P2.6


P2.7


RD


WR


PSEN


ALE/P


TXD


RXD


VCC


ALE/P


INT0




CLK

D1

CSA2

RESET

A13

TXD

RadioTX

A14

D4

A11 INT1

RadioRX

WDOG RXD

A9

A15

A8

D5

D3

D6

MPAGE

D2

D7

RD

D0

CSA0

T1

A12

PSEN

A10

DATA

CSA1

WR

U1

8751

DIP.100/40/W.600/L2.100

31

19

18

9

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

39

38

37

36

35

34

33

32

21

22

23

24

25

26

27

28

17

16

29

30

11

10

EA/VP

X1

X2

RESET

INT0

INT1

T0

T1

P1.0

P1.1

P1.2

P1.3

P1.4

P1.5

P1.6

P1.7

P0.0

P0.1

P0.2

P0.3

P0.4

P0.5

P0.6

P0.7

P2.0

P2.1

P2.2

P2.3

P2.4

P2.5

P2.6

P2.7

RD

WR

PSEN

ALE/P

TXD

RXD

VCC

ALE/P

INT0


[image: image8.png]



[image: image9.png]



A sua volta la scheda micro è composta da alcuni moduli:

· il modulo radio, per la trasmissione e ricezioni dei dati a distanza

· il modulo watch-dog, per l’autoreset in caso di problemi del microcontrollore

· il modulo seriale per l’interfacciamento e quindi la programmazione della intera centralina tramite computer

Esiste anche la predisposizione per una futura espansione sia della memoria RAM che dell’intera scheda micro.

Nella scheda bus sono presenti i seguenti segnali:

1. +12V (forniti dall’alimentatore)

2. Vcc (5V) (forniti dall’alimentatore)

3. ENC (enable)

4. Data

5. Clock

6-11. Chip Select per le varie schede, gestiti dal microcontrollore

12-19. piedini ausiliari utilizzabili per futuri upgrade

20. GND

[image: image10.emf]R9


1M


1


2


+12


C1


10 nF


1


2


R5


1K


1


2


GND


U1


NE555


2


5


3


7


6


4


8


TR


CV


Q


DIS


THR


R


VCC


Vout


GND


JP3


HEADER 2


1


2




R9 1M

1 2

+12

C1

10 nF

1 2

R5

1K

1

2

GND

U1

NE555

2

5

3

7

6

4

8

TR

CV

Q

DIS

THR

R

VCC

Vout

GND

JP3

HEADER 2

1

2

[image: image11.emf]Vout NE555


R13


100K


1


2


R16


10k


1


2


R15


10K


1


2


GND


C9


470 pF


1


2


U3


LM 2907


1


2


3


4


8


7


6


5


In TH 1


Charge pump1


Out comp +


Open emitter


In TH-/GND


Out comp -


V+


Open collector


C10


1 uF


1


2


Vout


GND


R14


470


1


2


GND


GND


GND


D2


DIODE


+12




Vout NE555

R13

100K

1

2

R16

10k

1

2

R15

10K

1

2

GND

C9

470 pF

1

2

U3

LM 2907

1

2

3

4

8

7

6

5

In TH 1

Charge pump1

Out comp +

Open emitter

In TH-/GND

Out comp -

V+

Open collector

C10

1 uF

1

2

Vout

GND

R14

470

1

2

GND

GND GND

D2

DIODE

+12


[image: image12.png]120

120

110

RH (%)

100



[image: image13.emf]
[image: image14.emf]R2


1


2


R1


1


2


C11


10 uF


1


2


Vref


R3


1


2


CS


GND


Vref


R4


1


2


OUT


R17


100k


1


2


R11


1


3


2


R12


1


3


2


U2


TLC548


2


7


1


3


6


5


AIN


I/OCLK


REF+


REF-


DOUT


CS


GND


VIN


CLK


GND




R2

1

2

R1

1

2

C11

10 uF

1

2

Vref

R3

1

2

CS

GND

Vref

R4

1

2

OUT

R17

100k

1 2

R11

1

3

2

R12

1

3

2

U2

TLC548

2

7

1

3

6

5

AIN

I/OCLK

REF+

REF-

DOUT

CS

GND

VIN

CLK

GND


[image: image15.emf]JP2


HEADER 6X2


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


CLOCK


JP1


HEADER 20


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


VCC


+12


GND


CS


DATA




JP2

HEADER 6X2

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

CLOCK

JP1

HEADER 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

VCC

+12

GND

CS

DATA


[image: image16.emf]C17


22uF


1


2


C16


100uF


1


2


GND


VCC


C12


100 NF


1


2


GND


VCC




C17

22uF

1

2

C16

100uF

1

2

GND

VCC

C12

100 NF

1

2

GND

VCC

[image: image17.emf]+12


D2


LM336


1


2


3


R23


6.8 K


1


2


Vref


GND




+12

D2

LM336

1

2

3

R23

6.8 K

1

2

Vref

GND


Descrizione circuito

Il trasduttore


Attualmente la centralina realizzata dagli studenti del corso di Elettronica è in grado di rilevare solo il dato della temperatura presente sul tetto dell’istituto.


Per rendere la centralina più versatile ho pensato di realizzare un modulo capace di misurare il grado di umidità nell’aria.

[image: image18.emf]11111111


00000011


00000100


00000110


00000111


........


0


00000101


t


00000000


00001001


00001000


00000001


00001010


00000010


bit


0000....




11111111

00000011

00000100

00000110

00000111

........

0

00000101

t

00000000

00001001

00001000

00000001

00001010

00000010

bit

0000....


Il sensore per il rilevamento dell’umidità utilizzato è un PHILIPS H1.

Questo sensore atmosferico è di tipo capacitivo ed è costituito da un rivestimento non conduttivo, ricoperto su entrambi i lati da una lamina d’oro.

Il dielettrico contenuto nel rivestimento cambia le sue proprietà in base all’umidità presente nell’ambiente circostante, e quindi il valore della capacità del sensore dipenderà dalla percentuale di umidità presente nell’aria. Il rivestimento è contenuto fra due contatti metallici e assemblato in un contenitore di plastica.

Questo dispositivo è adatto per misurare percentuali di umidità che partono dal 10% (percentuale ottenibile in zone desertiche), al 90% (misurabile solamente immergendo l’intera sonda nell’acqua). Al valore 10% corrispondere una capacità approssimativamente di 100 pF e al valore 90% una capacità di 155 pF

Qui sotto è riportato un grafico che rappresenta come varia la capacità del sensore in base alla percentuale di umidità dell’aria.  

[image: image19.emf]CS = 1 (disabilitazione ADC)


CLK = 0


DATA = 1 (per protezione)


Caricamento bit DATA nel Carry


NO


SI


Memorizzazione dato (8 bit)


INIZIO


CLOCK


Abilitazione ADC (CS = 0)


Spostamento bit verso sinistra


FINITO?


FINE




CS = 1 (disabilitazione ADC)

CLK = 0

DATA = 1 (per protezione)

Caricamento bit DATA nel Carry

NO

SI

Memorizzazione dato (8 bit)

INIZIO

CLOCK

Abilitazione ADC (CS = 0)

Spostamento bit verso sinistra

FINITO?

FINE


Descrizione del circuito

Siccome un convertitore analogico-digitale (ADC) converte tensioni, è necessario l’utilizzo di una specifica circuiteria che possa sfruttare la capacità variabile del sensore Philips per ottenere una variazione di tensione che possa venir letta dall’ADC e quindi convertita. Il circuito è composto da 3 parti principali:

· un multivibratore astabile;

· un convertitore frequenza tensione;

· un ADC.

[image: image20.png]



Lo schema sopra riportato rappresenta il circuito relativo al multivibratore astabile, dispositivo in grado di produrre onde quadre utilizzabili come segnali di clock.

Sfruttando la capacità variabile del sensore (collegato nell’header 2) si possono ottenere onde quadre con diverse frequenza.

I valori delle resistenze R5 ed R9 sono rispettivamente di 1000 Ω e 1 MΩ: in questo modo in uscita si avrà un segnale avente un duty cicle del 50%, come indicato dal costruttore.

Il condensatore C1 da 10 nF è stato inserito per eliminare i disturbi.

Calcolo della frequenza minima e massima di lavoro:

· umidità 10%         C=100pF


[image: image1.wmf]sec

1387

,

0

)

*

2

(

*

*

693

,

0

5

9

m

R

R

C

T

TOTALE

=

+

=



[image: image2.wmf]kHz

T

F

TOTALE

MAX

209

,

7

1

=

=

  

· umidità 90%        C=155pF


[image: image3.wmf]kHz

T

F

m

R

R

C

T

TOTALE

MIN

TOTALE

653

,

4

1

sec

2149

,

0

)

*

2

(

*

*

693

,

0

5

9

=

=

=

+

=


Perciò avremo in uscita sul piedino 3 un’onda quadra di ampiezza 12 V (in quanto l’ NE555 è alimentato a 12 volt) e con una frequenza che andrà da 4,653 KHz ai 7,209 KHz.


Il circuito sopra riportato rappresenta il convertitore frequenza tensione: il segnale uscente dall’NE555 è applicato al piedino n°1 dell’integrato LM 2907 e attraverso una circuiteria interna molto complessa lo converte in un segnale continuo.

Con questi valori di capacità ( C9 = 470 pF) e di resistenza ( R13 = 100 KΩ) si ottiene una tensione continua di uscita compresa fra i 2 e 4 volt.


[image: image4.wmf]V

R

F

C

Vcc

Vo

V

R

F

C

Vcc

Vo

MIN

MIN

MAX

MAX

62

,

2

*

*

*

06

,

4

*

*

*

13

9

13

9

=

=

=

=


Gli altri componenti del circuito sono stati inseriti seguendo le istruzioni del costruttore.  


Il circuito sopra riportato è il circuito in grado di convertire segnali analogici in segnali digitali (in modo da poter essere elaborati dal microcontrollore).

Tale operazione verrà eseguita dal convertitore analogico/digitale (detto anche ADC dall’inglese Analog to Digital Converter) TLC548 di marca Texas Instruments; esso è caratterizzato dalla seguenti specifiche:

· è un ADC ad approssimazioni successive;

· effettua una conversione a 8 bit;

· il tempo di conversione è molto breve (massimo 17μsec);

· il dato digitalizzato viene trasmesso all’esterno del componente in modo seriale.

Il principio di funzionamento di un qualsiasi ADC è abbastanza complesso; il

dato analogico in ingresso (che può essere continuo, periodico oppure aperiodico) viene sottoposto ad un processo di quantizzazione.


Tale processo consiste nel suddividere il segnale analogico in n fasce; la quantità delle fasce è proporzionale al numero di bit a disposizione dell’ADC (in questo caso avendo 8 bit  n = 28 = 256 fasce).

Ad ogni fascia viene così attribuita una combinazione binaria (es. la prima fascia sarà caratterizzata dalla combinazione binaria 00000000, procedendo fino all’ultima combinazione binaria 11111111 che identificherà l’ultima fascia).

Di seguito, un esempio di quantizzazione grafica di un segnale aperiodico:


Tutti gli andamenti del segnale analogico presenti in una singola fascia verranno quindi approssimati al numero binario ad essa corrispondente.

Chiaramente, visto che questa procedura richiede appunto delle approssimazioni, il segnale digitalizzato non potrà mai ricalcare alla perfezione il segnale originario, ma comunque ne potrà essere una copia con una fedeltà veramente molto alta.

Le 256 fasce a nostra disposizione per la conversione del segnale sono più che sufficienti al nostro scopo; ovviamente, disponendo di più fasce e di conseguenza di un ADC con più bit, le approssimazioni saranno molto più piccole, a vantaggio della fedeltà nella conversione.

Proseguendo, è necessario fissare i valori analogici di massimo (valore di fondo scala) e di minimo a cui l’ADC dovrà far riferimento per operare le sue conversioni, attribuendo ai piedini denominati REF+ e REF- rispettivamente il valore massimo e il valore minimo.

Quindi le resistenze R3, R11, R2 sono state calcolate in modo da avere una tensione massima convertibile pari a 4 V; ed le resistenze R1, R12, R4 sono state calcolate in modo da avere una tensione minima convertibile pari a 2,62 V.

La lettura dell’ADC viene attivata tramite il piedino Chip Select ( numero 5) dal microcontrollore (segnale presente sulla scheda bus), successivamente il segnale presente sul piedino numero 2 ( VIN), precedentemente filtrato da una cella RC in modo da eliminare i disturbi, viene convertito in un segnali digitale e mandato al microcontrollore tramite il piedino 6 (Dout) collegato anch’esso alla scheda bus.

Il clock dell’integrato giunge direttamente dalla scheda bus ed è prodotto dal microcontrollore, pertanto dopo 8 impulsi di clock (8 bit) il dato è covertito.  

Calcolo della frequenza di taglio del filtro RC:

R = 100kΩ

C = 10μF


[image: image5.wmf]Hz

F

k

RC

F

159

,

0

10

*

100

*

2

1

2

1

=

W

=

=

m

p

p







N.B. la massa digitale, ovvero le masse dell’NE555 e dell’ADC è separata dalla massa analogica , massa dell’ LM2907, per ottenere una maggiore stabilità dei segnali; ovviamente poi le ho collegate, sul circuito già realizzato, in un punto per il corretto funzionamento del circuito.

Schemi

Software di gestione


org 8200h       ;indirizzo di partenza, riferito alla RAM, dove viene memorizzato il

                               programma 

CS = P1.0        ;primo bit della porta P1, etichettato CS (Chip Select), in uscita dal

                               microcontrollore per abilitare/disabilitare l’ADC                

CLK = P1.1      ;secondo bit della porta P1, etichettato CLK (Clock), in uscita dal 

                               microcontrollore per fornire il clock all’ADC

DATA = P1.2     ;terzo bit della porta P1, etichettato DATA, in uscita dall’ADC

                               al microcontrollore per la trasmissione dei dati di velocità rilevati

init:                             ;inizializzazione


setb CS              ;CS a 1; ADC disabilitato


clr CLK              ;CLK a 0; clock azzerato


setb DATA          ;DATA a 1; utilizzo del bit come ingresso quindi si setta il bit

                                          ad un livello alto per non danneggiare il MOS interno

main:                            ;programma principale


call lettadc    ;chiamata del sottoprogramma di acquisizione del dato

                                         digitalizzato


mov 10h,a          ;gli 8 bit che convertono il dato analogico vengono

                                           memorizzati nella cella 10h della memoria RAM


jmp main             ;ripetizione 

lettadc:                  ;sottoprogramma per l’acquisizione del dato digitalizzato


mov r0,#8     ;caricamento del valore 8 nel registro r0


clr CS           ;abilitazione dell’ADC per iniziare la conversione


loopcv:                         ;ciclo per la memorizzazione 



mov c,DATA         ;spostamento dell’uscita nel bit Carry



rlc a        ;scorrimento a sinistra del registro Accumulatore attraverso il

                                          bit Carry



setb CLK    ;set e reset del CLK per generare un fronte di discesa del



clr CLK         segnale di clock 



djnz r0,loopcv     ;ripetizione fino a che il registro r0 non si è azzerato


setb CS    ;disabilitazione dell’ADC


ret            ;ritorno dal sottoprogramma

end    ;fine del programma

Preventivo costi

Preventivo dei costi

PREVENTIVO SCHEDA MODULO UMIDITA'

DENOMINAZIONE
DESCRIZIONE
QUANTITA'
COSTO UN.
TOTALE PARZ.

Header
12 pin
1
€ 0,90
€ 0,90

Header
2 pin
1
€ 0,50
€ 0,50

Header
20 pin
1
€ 0,50
€ 0,50

Condensatori elettrolitici
22 uF
2
€ 0,10
€ 0,20

Condensatore
10 uF
1
€ 0,06
€ 0,06

Condensatori 
100 nF
5
€ 0,06
€ 0,30

Condensatore elettrolitico
1 uF
1
€ 0,10
€ 0,10

Condensatore 
470 pF
1
€ 0,06
€ 0,06

Resistenze
10 k
3
€ 0,05
€ 0,15

Resistenze
470Ω
1
€ 0,05
€ 0,05

Resistenza
6,8 k
1
€ 0,05
€ 0,05

Resistenza
100 k
2
€ 0,05
€ 0,10

Resistenza
1 k
1
€ 0,05
€ 0,05

Resistenza
1 MΩ
1
€ 0,05
€ 0,05

Resistenza
18 k
2
€ 0,05
€ 0,10

Resistenza
27 k
1
€ 0,05
€ 0,05

Trimmer
10 k
2
€ 0,90
€ 1,80

Regolatore tensione
LM 336
1
€ 0,25
€ 0,25

A/D converter
TLC 548
1
€ 1,00
€ 1,00

NE 555
 
1
€ 0,50
€ 0,50

LM 2907
 
1
€ 3,60
€ 3,60

Tulipani
femmine
30
€ 0,03
€ 0,90

Sonda umidità
Philips H1
1
€ 4,50
€ 4,50

Basetta
0,012m2 doppia faccia
 
€ 123,00
€ 1,48

TOT
 
 
 
€ 17,25

Summary

The plan of this scholastic year, assigned to the classes fifth of the electronics course, consists in realizing one weather telephone exchange. 

Unfortunately this year we are resolutions to only realize the module for the measurement of the temperature, therefore I have decided to widen the plan realizing a module in a position to finding the percentage of humidity of the air.

The used sensor is a sensor of capacitivo type, therefore I have used its variable ability like condenser of a astable one with NE 555; in this way to the escape of the integrated one a wave will be had quadrant with variable frequency, based on the value of the capacity. 

Subsequently I have had to convert the wave in d.c. voltage, so that it can come read from the ADC, through a converter frequency/tension. The ADC then will convert marks them continuous in marks them digita them, comprehensible from the computer.

Conclusioni

Una volta effettuato il collaudo su breadbord, ho realizzato il circuito stampato, e successivamente l’ho testato.

Dopo aver montato tutti gli integrati ho collegato il modulo alla scheda bus ed ho alimentato l’alimentatore della centralina ( tensione pari a 18 V).

Per testare il circuito ho utilizzato prima come sonda un condensatore da 100 pF (capacità minima della sonda), in questo modo in uscita dell’LM 2907 vi è una tensioni pari a 2,78 V ( teoricamente 2,62 V, tensione minina), e poi un condensatore da 150pF (capacità massima della sonda), ottenendo una  tensione di uscita dall’integrato pari a 4,01 V ( teoricamente 4,06 V, tensione massima).

Successivamente ho sostituito il condensatore con il sensore ed ho ottenuto una tensione di uscita pari a 3,4 V, ciò dimostra che nel laboratorio, dove ho eseguito il test, vi è una percentuale di umidità pari al 60%.

Mediante il programma di acquisizione ho visualizzato il dato sul computer.

Grazie a questa esperienza ho potuto capire in prima persona le difficoltà che si nascondono dietro la progettazione e la realizzazione di un circuito; vi sono regole da seguire, decine di accorgimenti,di migliorie,ecc.,ecc.,nonostante avessi come esempio il modulo di temperatura, già realizzato. 

Aver sviluppato e portato a termine il progetto mi riempie di soddisfazione, in quanto in futuro, quando verranno effettuate le espansioni, e si deciderà di sviluppare un modulo per il rilevamento dell’umidità si potrà partire dal mio progetto, perfezionandolo e/o ampliandolo.

Realizzando questo progetto pluridisciplinare ho potuto sfruttare le mie conoscenze delle materie tecniche del corso, quali Elettronica, Telecomunicazioni, Tecnologia, e Sistemi e metterle in atto.

Ho potuto inoltre capire l’importanza della lingua inglese, indispensabile per la navigazione su siti web commerciali. 

Bibliografia

Siti web: 

http://www.national.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.gefran.com
http://www.tecnosens.it
Libri :

“Corso di Tecnologia,Disegno e Progettazione elettronica” Vol. 3 Fausto Ferri Hoepli

“Elettronica digitale” Elisabetta Cuniberti e Luciano De Lucchi   Petrini editore 

Data sheet

L’integrato a fianco è il microcontrollore 8751.


Tramite il programma contenuto nella EPROM interna, gestisce tutte le funzioni di memorizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati ricevuti dai moduli.


Tramite i piedini CS abilita la ricezione esterna dai dati provenienti dalla scheda BUS su cui sono inseriti i vari moduli.


E’ in grado inoltre di gestire una RAM esterna nel caso in cui la sua memoria interna non sia sufficiente.





SCHEDA BUS





SCHEDA MICRO





MODULI





Ho deciso di utilizzare come tensione di riferimento la tensione presente hai capi di un LM336, uno stabilizzatore di tensione (il suo funzionamento è simile ad un diodo zener), che fissa la tensione a 5 volt, invece della VCC, in quanto la tensione ottenuta è meno disturbata e più precisa, quindi si possono fissare con maggiore precisione  le tensioni REF+ e REF-.


La resistenza R18 è stata così calcolata:


I  =  1 mA


� EMBED Microsoft Equation 3.0 ���





Ho inserito un connettore da 20 piedini per poter collegare il modulo con la scheda bus ed in maniera da poter prelevare da essa le alimentazioni ( pin 1-2) il clock (pin 5), il CS (pin 6-11) e per poter trasmettere i dati rilevati (pin 4).


Siccome le linee di CS sono 6, per poter scegliere la linea per l’attivazione del modulo ho inserito il connettore JP2.





Per ogni alimentazione ( 5V e 12V) sono stati inseriti 2 condensatori,uno normale da 100nF e uno elettrolitico da 22uF, in parallelo in modo da eliminare i picchi di tensione.


Condensatori da 100nF sono stati inseriti vicino ad ogni integrato, per stabilizzare l’alimentazione.








_90758564.unknown

_97564172.unknown

_97571964.unknown

_97577652.unknown

_103034516.unknown

_103044916.unknown

